成都科宝中计测试技术实业有限公司

产    品    简     介

一 产品名称：矿用一氧化碳气体检测传感器检定配套装置

1 型号及用途： KBJP－4型

用于石油、化工、煤矿行业作业现场使用的监测监控系统上的一氧化碳传感器和便携式的一氧化碳检测报警仪等器具的计量检定。装置的各项指标完全符合装置的各项指标完全符合JJG 915-2008 《一氧化碳检测报警器检定规程》，JJG 1093-2013《矿用一氧化碳检测报警器检定规程》的要求。检定装置由流量控制部分、传感器电参数测量部分组成。具体功能：

1.1装置的特点：

·工作压力可视，输出流量大小可调且稳定。

·各组标准气体的输送采用气动阀控制，并可实现自动和手动相互切换，方便快捷。

·与工作介质接触的部件（开关、连接管线、流量计、压力表）均采用金属连连接，耐腐蚀，抗氧化，使用寿命长。

·检定装置上设计了5个透明窗体式检定空间，检定中,5组标气可同时打开,检定中无需频繁开启或关闭不同浓度比的标气瓶，

·装置在同一浓度标气下能同时检定5只传感器，另预热5只。

·装置具有内置式电动扩散罩,可快速排除检定空间残余气体。

·装置上另配一台本底一氧化碳报警器，用于检定实验室环境空气监测，防止意外事故发生，以保护检定人员的人生安全。

·内置式（0～35）DCV（可调），方便传感器式可燃易爆有害气体（硫化氢、一氧化碳等）检测报警器的检定。

·装置能自动测量：传感器的电压、电流和频率等电参数。

·传感器电参数测量由一台“可燃易爆气体传感器测试仪”实现电压，电流和频率的自动测量。测试仪采用大屏幕（点阵数为240×128）液晶器显示相关参数，可单独工作。并能将测试数据通过RS-232接口上传给PC机，能实现原始数据及检定证书的自动打印等功能。

1.2主要技术指标满足以下数据：

1.2.1输出流量（60～1000）ml/min（可调）， 准确度等级：4.0级

1.2.2电流测量范围： （0～20） mA ，      准确度等级：0.2%F.S

1.2.3电压测量范围（ 0～5） V ，          准确度等级：0.2%F.S

1.2.4 频率测量范围（ 0～10）kHz，         准确度等级：0.01%F.S

1.3计算机及打印机

150GB硬盘或以上、2GB内存或以上、17寸液晶显示器、激光打印机

1．4装置长×宽×高   约1.8m×0.87m×1.5m。

房间门的开度：宽×高   约0.9m×高2.0m

2008年7月3日